Додаток 43

до Інструкції з контролю якості 
пально-мастильних матеріалів 
та спеціальних рідин у державній 
авіації України

(пункт 21 розділу ІІІ)

НОМЕНКЛАТУРНИЙ ПЕРЕЛІК

засобів вимірювання техніки військового призначення, які підлягають обов’язковій повірці (калібруванню)

| № з/п | Найменування засобів вимірювання | Найменування стандарту, ТУ | Діапазон вимірювання | Похибка засобів вимірювання | Гарантійний термін служби | Міжповіроч-ний інтервал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Метрштоки Метрштоки типу МША-К, МШЗД-КІФ | ТУУ 03972 620-001-96 ТУУ 22904204-002-96 | 0 – 3300 мм Ціна поділки 1 мм | ±2 мм по всій довжині 1 мм до середини | 9 місяців (до списання 2 роки) | 1 раз на рік |
| 2 | Манометри Мановакуумметри | 2405-88 | ВПИ 1–1,6 мПа – 0,01 – 0,1 мПа | 0° – ±1 % від класу точності | 18 місяців | 1 раз на рік |
|  | Вакуумметри Мановакуумметри | 8.ПІ-74 | ВПИ 24,5 гПа | ±0,2 мм | 12 місяців | 1 раз на рік |
| 3 | Ареометри АНТ, АОН | 18481-81 | 670 – 900 кг/м3 | ±0,5 кг/м3 | 12 місяців | 1 раз на 5 років |
| 4 | Віскозиметр ВУ ВПТЖГ-4, ВПЖ-4 | 1532-81 10028-81Е | 200 см2 200 см2 | 0,5с (0,1 %) 0,5с (0,1 %) | 18 місяців 1 рік | Під час випуску з виробництва |
| 5 | рН-метр (рН-673 м тощо) | ТУ 25-05-2757-81 | 0 – 14 рН | +0,05 рН на вузьких діапазонах | 1 рік | 1 раз на рік |
| 6 | Вимірники: технічні II, III розряду | 8.400-80 | 2 – 50 л | ±0,1 % | 1 рік | 1 раз на 2 роки |
|  | зразкові І, ІІ розряду | 8.400-80 |  | ±0,1 % | 1 рік | 1 раз на рік |
|  | металеві 1, 2 класу | 13844-68 |  | 0,2 % для 1 класу ±0,5 % для 2 класу | 1 рік | 1 раз на 2 роки |
| 7 | Рулетки з лотом із нержавіючої сталі | 7502-89 | Ціна поділки – 1 мм 0 – 10 м 0 – 20 м | ±2мм для 2, 3 класів ±3 мм | 1 рік | 1 раз на рік 1 раз на рік |
|  | з вуглецевої сталі |  | 0 – 10 м 0 – 20 м | ±3 мм для 2, 3 класів ±4 мм | 9 місяців | 1 раз на рік 1 раз на 2 роки |
| 8 | Секундомір |  | 0 – 30 с, 0 – 30 хв. | ±0,2 с | 2 роки з дня продажу | 1 раз на 2 роки |
|  | Секундоміри типу: СДспр Іа-3-щ; СДС пр Іб-3; СОС пр Іб-3-010 |  | 0 – 30 с, 0 – 30 хв. 0 – 60 с, 0 – 60 хв. | ±0,2 с 0,8 с | 2 роки з дня продажу 2 роки з дня введення в експлуатацію | 1 раз на 2 роки 1 раз на рік |
| 9 | Газоаналізатор | 421509603 | 0,5 НПВ |  | 1 рік | Не перевіряється |
| 10 | Градуювальні (калібрувальні таблиці) | 8.346-79 | 100 – 50000 м3 від 3 м3 і вище | 0,1 % – +0,25 % ±0,5 % для 1 класу ±1,0 % для 2 класу | 2 роки 5 років | 1 раз на 5 років 1 раз на 5 років |
| 11 | Ваги: НРО-5; ОР-4 | 8.200-76 | 0,5 – 5 кг 0 – 10 кг | ±0,5% | 9 років | 1 раз на рік |
|  | лабораторні ВЛА, ВЛР | 24104-88 | 0 – 200 г | ±0,75±0,5% | 18 місяців з дня ведення в експлуатацію | 1 раз на рік |
|  | технічні Т-200; технічні Т-1000 | 24104-88 | 10 – 200 г 50 – 1000 г | 2 міг (±0,5е) 0,02 г (±1,0е) | 18 місяців з дня ведення в експлуатацію | 1 раз на рік |
|  | автомобільні; стаціонарні | ТУ 25-7714.0014-87 | 10 – 30 т | ±1 % | 1 рік | 1 раз на рік |
| 12 | Гирі еталонні: ІІІ розряду | 7326-82 | ±250 мг | ±250 кг | 10 років | 1 раз на рік |
|  | ІV розряду | 23676-79 |  | ±250 мг | 10 років | 1 раз на рік |
|  | ГКО IV-5 |  | 1,0 – 5,0 кг | ±50 – +100 мг | 18 місяців | 1 раз на рік |
| 13 | Установка УИТ-65 | 511-82 | 40 – 100 од. | ±0,51,0 октанових одиниць | 1 рік | 1 раз на рік |

Примітки:

1. Засоби вимірювань, що не увійшли до цього Переліку, але належать за аналогією до одного з видів приладів, вказаних у ньому, перевіряються в терміни, визначені для цього виду приладів.

2. Вимірювальні прилади, що перебувають на довготривалому зберіганні, підлягають обов’язковій перевірці не частіше одного разу на 5 років.

3. Прилади, що випускаються з ремонту, а також прилади, у яких порушено перевірочні тавра, мають піддаватись обов’язковій перевірці незалежно від строку попередньої перевірки.